Протокол об итогах тендера по государственным закупкам медицинских товаров №2

г.Семей										05.11.2021 г.

Организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Поликлиника № 4 города Семей»УЗ ВКО провел закупки медицинских техники способом тендера:

- Лот № 1 «Аппарат лазерный физиотерапевтический (2 лазерных канала,частота 10 000 Гц) с 2 излучающими головками» в количестве 1 (один) на сумму: 570 900 (пятьсот семьдесят тысяч девятьсот) тенге 00 тиын;

- Лот №2 «Портативный одноканальный физиотерапевтический аппарат» в количестве 1 (один) на сумму сумму 494 100 (четыреста девяносто четыре тысячи сто) тенге 00 тиын;

-Лот №3 «Концентратор кислорода с выходом для ингаляций» в количестве 1 (один) на сумму 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) тенге 00 тиын;

- Лот №4 «Электрокардиограф 3/6/12 канальный»  в количестве 1 (один) на сумму 695 000 (шестьсот девяносто пять тысяч) тенге 00 тиын.

Сумма, выделенная для закупки 2 185 000,00 (два миллиона сто восемьдесят пять тысяч) тенге. Обоснование применения данного способа: приказ директора                                                                                                                                                          КГП на ПХВ «Поликлиника №4 г.Семей» УЗ ВКО об осуществлении государственных закупок способом тендера Приказ № 45 от 14 октября 2021 года.

Тендерная комиссия в составе: Председатель комиссии: Килибаева Н.А.,-.зам. гл.врача.  Члены комиссии Ахметжанова А.Т.- заведующая ВОП. Дайрова З.С.- старшая медсестра секретарь: Тасболатов Д.И.- бухгалтер по Гос.закупу, подвела итоги государственных закупок.

Тендерные заявки предоставили:

1. ТОО «Remeda», г.Караганда, пр. Бухар-Жырау 75 Г, оф.202

2. ТОО Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

ТОО «Remeda», г.Караганда, пр. Бухар-Жырау 75 Г, оф.202

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в тендере | 28.10.2021 | Заявка на участие в тендере | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | Оригинал | 1-4 |
| 2 | Справка о государственной регистрации юридического лица | 27.10.2021 | Справка о государственной регистрации юридического лица | Уникальный номер 10100541647958 | Электронный документ | 5-10 |
| 3 | Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале, представительстве | 27.10.2021 | Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале, представительстве | Уникальный номер 10100541650351 | Электронный документ | 11-18 |
| 4 | Справка о всех регистрационных действиях | 27.10.2021 | Справка о всех регистрационных действиях юридического лица | Уникальный номер 10100541653867 | Электронный документ | 19-26 |
| 5 | Копия Устава ТОО «Remeda» | 08.05.2019 | Копия Устава ТОО «Remeda» с приложением изменений | Участник ТОО Авдеев А.М. | копия | 27-48 |
| 6 | Талоны о приеме уведомления о начале осуществления деятельности | 04.06.2019 19.02.2021 | Талоны о приеме уведомления о начале осуществления деятельности по розничной и оптовой реализации ИМН и МТ | ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» РГУ «Департамент Комитета фармации Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области | Электронный документ | 49-64 |
| 7 | Гарантийное письмо о соответствии квалификационным требованиям | 28.10.2021 | Гарантийное письмо о соответствии квалификационным требованиям согласно гл.3 п.14 | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 65-66 |
| 8 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | 27.10.2021 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика | Уникальный номер 10100541645737 | Электронный документ | 67-82 |
| 9 | Свидетельство НДС | №1012958 от 12.11.2020 | Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС | Подпись прикладного сервера | Эл.документ | 83-86 |
| 10 | Письмо о субъекте малого предпринимательства | 28.10.2021 | Письмо о субъекте малого предпринимательства | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 87-88 |
| 11 | Таблица цен | 28.10.2021 | Таблица цен по лоту №4 | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 89-90 |
| 12 | Письмо о сопутствующих услугах | 28.10.2021 | Письмо о сопутствующих услугах | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 91-92 |
| 13 | Гарантийное письмо согласно гл.4 Правил | 28.10.2021 | Гарантийное письмо согласно гл.4 Правил | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 93-96 |
| 14 | Письмо-гарантия о сроках поставки медтехники | 28.10.2021 | Письмо-гарантия о сроках поставки медтехники | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 97-98 |
| 15 | Письмо-гарантия о сервисном обслуживании | 28.10.2021 | Письмо-гарантия о сервисном обслуживании | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 99-100 |
| 16 | Письмо об отсутствии аффилированности | 28.10.2021 | Письмо об отсутствии аффилированности | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 101-102 |
| 17 | Договор аренды | 25.12.2020 | Договор аренды, доп.соглашение на аренду офисного помещения | ИП Кику Е.М.. Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | копия | 103-118 |
| 18 | Опись документов | 28.10.2021 | Опись документов | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 119-124 |
| 19 | Техническая спецификация | 28.10.2021 | Техническая спецификация по лоту №4 | Директор ТОО «Remeda» Авдеев А.М. | оригинал | 1-6 |
| 20 | Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017777 | 19.04.2018 | Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№017777 по Лоту №4 | Руководитель гос.органа Асылбеков Н.А. | копия | 7-16 |
| 21 | Сертификат о признании утверждения типа средств измерений | №15315 от 13.09.2018 | Сертификат о признании утверждения типа средств измерений по Лоту №4 | Зам. Председателя РГУ «Комитет тех регулирования и метрологии» Казыбаева Ш.С. | копия | 17-18 |
| 22 | Платёжное поручение №538 | 28.10.2021 | Гарантийное обеспечение в виде гарантийного денежного взноса по лоту №4 | АО «Народный Банк Казахстана» | Электронный документ |  |
| 23 | Диск |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Лот №4

Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭК3ТЦ-3/6-04  «АКСИОН» с микропроцессорным управлением

и автоматической обработкой ЭКГ

| Предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |  |  |  |
| 1. Общие требования. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Республики Казахстан | наличие |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |  |  |
| 1.3 | Свидетельство об утверждении типа средства измерений Республики Казахстан | наличие |  |  |  |
| 1.4 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |  |  |
| 1.5 | Гарантия срок эксплуатации | 1 год |  |  |  |
| 1.6 | Техническое обслуживание и ремонт в постгарантийный период | наличие |  |  |  |
| 2. Технические и метрологические характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 10 мВ |  |  |  |
| 2.2 | Пределы погрешности измерения напряжения: - абсолютная в диапазоне от 0,05 до 0,5 мВ - относительная в диапазоне от 0,5 до 10 мВ | ± 25 мкВ ± 5 % |  |  |  |
| 2.3 | Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20, 40 мм/мВ |  |  |  |
| 2.4 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | не менее 100000 |  |  |  |
| 2.5 | Скорость движения носителя записи | 5, 10, 12.5, 25,50 мм/с |  |  |  |
| 2.6 | Пределы погрешности измерения интервалов времени: - абсолютная в диапазоне от 0,02 до 0,2 с - относительная в диапазоне от 0,2 до 10 c | ± 10 мс ± 5 % |  |  |  |
| 2.7 | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) | от 30 до 300 уд/мин |  |  |  |
| 2.8 | Пределы погрешности измерения ЧСС: - абсолютная в диапазоне от 30 до 120 уд/мин - относительная в диапазоне от 120 до 300 уд/мин | ± 2 уд/мин ± 2 % |  |  |  |
| 2.9 | Разрядность аналогоцифрового преобразования | 24 бит |  |  |  |
| 2.10 | Частота дискретизации | 4 кГц/канал |  |  |  |
| 2.11 | Входной импеданс | не менее 10 МОм |  |  |  |
| 2.12 | Амплитудно-частотная характеристика УБП на уровне минус 3 дБ | от 0,05 до 250 Гц |  |  |  |
| 2.13 | Диапазон регистрируемых частот | от 0,05 до 150 Гц |  |  |  |
| 3. Функциональные характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автоматический и ручной режим работы | наличие |  |  |  |
| 3.2 | Время регистрации в автоматическом режиме | 3, 4, 6, 8, 10 с или 4 RR-интервала |  |  |  |
| 3.3 | Синхронный съем 12 отведений в стандартной последовательности и по Кабрера | наличие |  |  |  |
| 3.4 | Регистрация дополнительных отведений по Нэбу | наличие |  |  |  |
| 3.5 | Регистрация пользовательских групп отведений (по выбору) | наличие |  |  |  |

| 3.6 | Встроенный принтер |  | наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Термопринтер, разрешение печати по вертикали/по горизонтали |  | 8/16 точек на мм |
| 3.8 | Печать координатной сетки |  | наличие |
| 3.9 | Носитель записи |  | термобумага 112 мм рулон пачка 200 листов Z-сложение |
| 3.10 | Одновременная печать отведений | три или шесть; четыре: три отведения с дополнительным каналом ритма; 12 отведений поперек термобумаги |  |
| 3.11 | Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения носителя записи, чувствительность, наименование отведения, состояние фильтров | наличие |  |
| 3.12 | Дисплей графический цветной с сенсорной панелью размером 5,7 ” (14 см по диагонали), разрешение: 640х480 точек, | наличие |  |
| 3.13 | Количество отведений на дисплее | 3/6/12 |  |
| 3.14 | Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура на экране дисплея | наличие |  |
| 3.15 | Определение кардиостимулятора | наличие |  |
| 3.16 | Защита от дефибрилляции | наличие |  |
| 3.17 | Звуковая индикация сердечного ритма с регулированием уровня звука | наличие |  |
| 3.18 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги | наличие |  |
| 3.19 | Встроенная память | до 100 ЭКГ |  |
| 3.20 | Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа | наличие |  |
| 3.21 | Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ | наличие |  |
| 3.22 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК по порту USB | наличие |  |
| 3.23 | Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии от 0 до 30 % | наличие |  |
| 3.24 | Построение ритмограммы, гистограммы, скатерограммы при мониторировании сердечного ритма | наличие |  |
| 3.25 | Автоматическое упреждение при записи | 1, 2, 3 с |  |
| 3.26 | Автоматический старт по таймеру | от 1 до 90 мин |  |
| 3.27 | Автоматическое выключение прибора | наличие |  |
| 3.28 | Подключение внешней АТ-клавиатуры | возможность |  |
| 3.29 | Ввод данных пациента и информации о ЛПУ | наличие |  |

| 3.30 | Тип защиты от поражения электрическим током | CF |
| --- | --- | --- |
| 3.31 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| 3.32 | Климатические условия эксплуатации: - температура окружающей среды; - влажность | от 10 до 40°С не более 95 % |
| 3.33 | Группа устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 50444-92 | 5 |
| 3.34 | Габаритные размеры | не более 265х195х70 мм |
| 3.35 | Масса | не более 1,5 кг |
| 3.36 | Питание: - от сети переменного тока напряжением - встроенной (съемной) аккумуляторной батареи напряжением - бортовой сети автомобиля напряжением | в пределах от 198 до 242 В не более 15 В в пределах от 10,5 до 15 В |
| 3.37 | Время работы от съемной батареи аккумуляторов | не менее 100 ЭКГ; не менее 3 ч в режиме мониторирования |
| 3.38 | Время заряда аккумуляторной батареи | не более 5 ч |
| 3.39 | Комплектация: электрокардиограф кабель пациента шнур питания сетевой комплект многоразовых электродов комплект эксплуатационной документации стартовый комплект расходных материалов (два рулона термобумаги) сумка-футляр для транспортирования | наличие |

ТОО Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | 24.09.2021г. 10100534307733 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | Документ сформирован порталом электронного правительства | копия | 5,6 |
| 2 | Устав юридического лица | 28.09.2012г. №2033-1917-27 | Устав | Участник товарищества Изатуллаева Н.С. | копия | 7-14 |
| 3 | Уведомление о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | 01.04.2021 №KZ54UCA00018178 | По оптовой реализации изделий медицинского назначения | Электронная подпись Управление здравоохранения ВКО | копия | 15,16 |
| 4 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | 01.04.2021 KZ54UCA00018178 | По оптовой реализации изделий медицинского назначения | Электронная подпись Управление здравоохранения ВКО | копия | 17,18 |
| 5 | Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности , учет по которым ведется в органах государственных доходов | 13.10.2021 № 10100538351942 | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности , учет по которым ведется в органах государственных доходов | РГУ Управление государственных доходов по г. Семей Департамента государственных доходов по ВКО Комитета государственных доходов МФ РК | Оригинал | 19-30 |
| 6 | Сведения о квалификации приложение №5 | 04.11.2021 б/н | Сведения о продаже аналогичных товаров | Директор ТОО Диаком-Химтэко Боровиков А.Ю.. | оригинал | 31,32 |
| 7 | Таблицы цен Поставщика, по приложению №6 (лот 1-4) | 04.11.2021 б/н | Таблица цен | Директор ТОО Диаком-Химтэко Боровиков А.Ю. | оригинал | 33-40 |
| 8 | Платежное поручение | 27.10.2021 № 1355 | Платежное поручение о внесении гарантийного обеспечения тендерной заявки | Директор ТОО «Диаком-Химтэко» Боровиков А.Ю. | оригинал | Приложено отдельно |
| 9 | Заключение по результатам профилактического контроля и надзора | 12.04.2021. №115 | Заключение по результатам профилактического контроля и надзора | Главный специалист Куркумбаева Ж.Ж | копия | 41,42 |
| 10 | Письмо о соответствии квалификационным требованиям глава 3 | 04.11.2021 №71/4 | Письмо подтверждающее соответствии квалификационным требованиям главы 3 | Директор ТОО Диаком-Химтэко, Боровиков А.Ю. | оригинал | 43,44 |
| 11 | Гарантийное письмо по Главе 4 | 04.11.2021 №71/5 | Гарантийное письмо по Главе 4 | Директор ТОО Диаком-Химтэко, Боровиков А.Ю. | оригинал | 45,46 |
| 12 | Приказ | 29.01.2016г. №7 | Приказ о назначении директора | Изатуллаева Н.С. | копия | 47,48 |
| 13 | Письмо об отсутствии аффилированности | 04.11.2021г. №71/6 | Письмо об отсутствии аффилированности | Директор ТОО Диаком-Химтэко, Боровиков А.Ю. | оригинал | 49,50 |

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Аппарат лазерный физиотерапевтический (2 лазерных канала,частота 10 000 Гц) с 2 излучающими головками» | Краткая характеристика Режимы излучения импульсный, непрерывный, модулированный Количество каналов излучения 2 Длина волны излучения, нм 365, 405, 450, 530, 635, 650, 780, 808, 904, 1300 Способ установки частоты следования импульсов, Гц фиксированный или произвольный Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц Фиксированные частоты: 10, 80, 3000, 10 000. Диапазон установки частот «произвольного выбора», Гц 0.5 – 10 000 Для режима импульсного излучения длительность импульсов излучения, нс 75-100 Фиксированные значения времени экспозиции «быстрого выбора», мин Время экспозиции в автоматическом режиме от 1 секунды до 90 минут. Меняется дискретно. В том числе есть время экспозиции 2, 5 мин. и «Н» (неограниченно) Диапазон установки значений времени экспозиции «произвольного выбора» 1 с – 90 мин Диапазон контролируемой импульсной мощности излучения, Вт 2 – 99 Диапазон контролируемой средней мощности излучения, мВт 1 – 240 Измерение мощности излучения в процессе работы аппарата Наличие Возможность внешней модуляции лазерного излучения Наличие Возможность подключения и работы с головками через разъем, выполненный по стандарту TRS 6.35 mm stereo Наличие Электропитание: напряжение, В частота, Гц 200…240 50…60 Максимальная потребляемая мощность, ВА 14 Диапазон рабочих температур, °С +10 …+35 Габаритные размеры, мм 280 х 195 х 100 Масса, кг 1,0 Дополнительные условия: Регистрационное удостоверение В наличии Декларация о соответствии В наличии Руководство пользователя на русском языке и государственном языке В наличии Специальный источник питания (адаптер) 1 шт. Комплект насадок для ЛОР процедур 1 комплект |
| 2 | «Портативный одноканальный физиотерапевтический аппарат» | Прибор предназначен для воздействия постоянными токами, а также различными видами переменных низкочастотных токов на организм человека с лечебными и профилактическими целями, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских организациях и учреждениях, в условиях отделения, кабинета физиотерапии или палаты. Сочетает в себе функции: – расширенная амплипульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе; – электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ); – диадинамотерапия – диадинамические токи (ДДТ) в наборе; – гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе; – транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ); – гальванический прерывистый ток – режим работы ГПТ в наборе (ГТ); – электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ); – транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ); – транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ); – флюктуоризация – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе. Прибор предназначен для воздействия постоянными токами, а также различными видами переменных низкочастотных токов на организм человека с лечебными и профилактическими целями. Для удобства работы с прибором, генерируемые им токи, сгруппированы в наборы родственных или подобных токов по видам электротерапии: – расширенная амплипульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе; – электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ); – диадинамотерапия – диадинамические токи (ДДТ) в наборе; – гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе; – транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ); – гальванический прерывистый ток – режим работы ГПТ в наборе (ГТ); – электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ); – транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ); – транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ); – флюктуоризация – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе Эксплуатационные возможности: Прибор можно использовать в физиотерапевтических кабинетах, в лечебно-профилактических, санаторных, косметологических учреждениях, а также в частной медицинской практике и для лечения больных на дому. Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды от 10 до 35°С; - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С; - напряжение питающей сети (230 ± 23) В, частотой 50 Гц. Показания: Общие медицинские: - Заболевания нервной системы, протекающие с болевым синдромом; - Неврологические проявления остеохондроза позвоночника; - Заболевания суставов; - Заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов; - Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки; - Заболевания желчевыводящих путей; - Заболевания кишечника; - Заболевания легких; - Заболевания почек; - Фантомные боли. В спортивной медицине: - Ушибы, растяжения, миозиты, миальгии; - Стрессовые состояния и невротические реакции, переутомление; - Электростимуляция мышц и др. В косметологии: - Разглаживание морщин, повышение упругости кожи; - Снятие отечности и воспалений; - Выравнивание целлюлита; - Лечение угрей, жирной кожи; - Удаление рубцов и растяжек; - Нормализация обмена веществ; - Улучшение кровообращения; - Активизация обмена веществ; - Наращивание мышечной массы - Повышение иммунитета. Основные технические характеристики прибора: Масса, кг, не более……………………….2,5 Габаритные размеры, мм, не более……..275х190х90 Напряжение питания, В…………………207-253 Потребляемая мощность, Вт, не более…30 Ток пациента, мА, в диапазоне………….0-80 Количество каналов……………………...1 |
| 3 | «Концентратор кислорода с выходом для ингаляций» | Аппарат в классическом исполнении и мощностью 3 л/мин применяется для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей. Концентратор кислорода используется как в домашних условиях, так и в мед.учреждениях. Панель управления проста и удобна. На дисплее отображается время работы в минутах, а индикатор оповещает о рабочем состоянии техники. В конструкции нет кислородных баллонов, что делает аппарат безопасным в использовании. Прибор используется также для приготовления кислородных коктейлей. Благодаря колесам и небольшой форме концентратор легко перемещать. Технические характеристики Воздушный поток на выходе для ингаляций 10-13 л/мин Размер (± 5%) 480*280*560 мм Максимальное давление на выходе квс 45 ± 4,5 кПа Максимальное давление на выходе для ингаляций 150±4,5 кПа Воздушный поток (производительность) на выходе КВС 0-3 л/мин Концентрация КВС на выходе ≥ 93 % Средняя потребляемая мощность 350 Вт Частота сети50±1 Гц Питание сети220 ± 22 В Уровень шума (не более)49 дБ Основные характеристики: Тип дисплея Цифровой Оснащение Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляций Ручки для перемещения Срок службы 10 лет Материал корпуса Ударопрочный пластик Дополнительный выход для ингаляций Колесные опоры |
| 4 | «Электрокардиограф 3/6/12 канальный» | Электрокардиограф трех/шестиканальный с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ Предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека Описание требований Наличие функции или величина параметра по ТЗ 1. Общие требования. 1.1 Регистрационное удостоверение Республики Казахстан наличие 1.2 Сертификат соответствия наличие 1.3 Свидетельство об утверждении типа средства измерений Республики Казахстан наличие 1.4 Руководство по эксплуатации наличие 1.5 Гарантия срок эксплуатации 1 год 1.6 Техническое обслуживание и ремонт в постгарантийный период наличие 2. Технические и метрологические характеристики 2.1 Диапазон входных напряжений от 0,03 до 10 мВ 2.2 Пределы погрешности измерения напряжения: - абсолютная в диапазоне от 0,05 до 0,5 мВ - относительная в диапазоне от 0,5 до 10 мВ ± 25 мкВ ± 5 % 2.3 Чувствительность 2,5; 5; 10; 20, 40 мм/мВ 2.4 Коэффициент ослабления синфазного сигнала не менее 100000 2.5 Скорость движения носителя записи 5, 10, 12.5, 25,50 мм/с 2.6 Пределы погрешности измерения интервалов времени: - абсолютная в диапазоне от 0,02 до 0,2 с - относительная в диапазоне от 0,2 до 10 c ± 10 мс ± 5 % 2.7 Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 30 до 300 уд/мин 2.8 Пределы погрешности измерения ЧСС: - абсолютная в диапазоне от 30 до 120 уд/мин - относительная в диапазоне от 120 до 300 уд/мин ± 2 уд/мин ± 2 % 2.9 Разрядность аналогоцифрового преобразования 24 бит 2.10 Частота дискретизации 4 кГц/канал 2.11 Входной импеданс не менее 10 МОм 2.12 Амплитудно-частотная характеристика УБП на уровне минус 3 дБ от 0,05 до 250 Гц 2.13 Диапазон регистрируемых частот от 0,05 до 150 Гц 3. Функциональные характеристики 3.1 Автоматический и ручной режим работы наличие 3.2 Время регистрации в автоматическом режиме 3, 4, 6, 8, 10 с или 4 RR-интервала 3.3 Синхронный съем 12 отведений в стандартной последовательности и по Кабрера наличие 3.4 Регистрация дополнительных отведений по Нэбу наличие 3.5 Регистрация пользовательских групп отведений (по выбору) наличие Продолжение таблицы 3.6 Встроенный принтер наличие 3.7 Термопринтер, разрешение печати по вертикали/по горизонтали 8/16 точек на мм 3.8 Печать координатной сетки наличие 3.9 Носитель записи термобумага 112 мм рулон пачка 200 листов Z-сложение 3.10 Одновременная печать отведений три или шесть; четыре: три отведения с дополнительным каналом ритма; 12 отведений поперек термобумаги 3.11 Распечатка данных: тип программы, версия, дата и время, скорость движения носителя записи, чувствительность, наименование отведения, состояние фильтров наличие 3.12 Дисплей графический цветной с сенсорной панелью размером 5,7 ” (14 см по диагонали), разрешение: 640х480 точек, наличие 3.13 Количество отведений на дисплее 3/6/12 3.14 Виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура на экране дисплея наличие 3.15 Определение кардиостимулятора наличие 3.16 Защита от дефибрилляции наличие 3.17 Звуковая индикация сердечного ритма с регулированием уровня звука наличие 3.18 Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги наличие 3.19 Встроенная память до 100 ЭКГ 3.20 Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа наличие 3.21 Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ наличие 3.22 Возможность передачи сохраненных данных на ПК по порту USB наличие 3.23 Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии от 0 до 30 % наличие 3.24 Построение ритмограммы, гистограммы, скатерограммы при мониторировании сердечного ритма наличие 3.25 Автоматическое упреждение при записи 1, 2, 3 с 3.26 Автоматический старт по таймеру от 1 до 90 мин 3.27 Автоматическое выключение прибора наличие 3.28 Подключение внешней АТ-клавиатуры возможность 3.29 Ввод данных пациента и информации о ЛПУ наличие Продолжение таблицы 3.30 Тип защиты от поражения электрическим током CF 3.31 Класс защиты от поражения электрическим током I 3.32 Климатические условия эксплуатации: - температура окружающей среды; - влажность от 10 до 40°С не более 95 % 3.33 Группа устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации по ГОСТ Р 50444-92 5 3.34 Габаритные размеры не более 265х195х70 мм 3.35 Масса не более 1,5 кг 3.36 Питание: - от сети переменного тока напряжением - встроенной (съемной) аккумуляторной батареи напряжением - бортовой сети автомобиля напряжением в пределах от 198 до 242 В не более 15 В в пределах от 10,5 до 15 В 3.37 Время работы от съемной батареи аккумуляторов не менее 100 ЭКГ; не менее 3 ч в режиме мониторирования 3.38 Время заряда аккумуляторной батареи не более 5 ч 3.39 Комплектация: электрокардиограф кабель пациента шнур питания сетевой комплект многоразовых электродов комплект эксплуатационной документации стартовый комплект расходных материалов (два рулона термобумаги) сумка-футляр для транспортирования наличие |

Сведения о сумме лотов из таблиц цен, предоставленных потенциальными поставщиками:

| № лота | ТОО «Remeda» | ТОО Диаком Химтэко г.Семей |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 568 000 |
| 2 |  | 492 000 |
| 3 |  | 419 000 |
| 4 | 665 000 | 668 700 |

Квалификационным требованиям соответствуют потенциальные

- По лоту №2,3, 4 Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

| № лота | ТОО «Remeda» | ТОО Диаком Химтэко г.Семей |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 568 000 Других условий нет |
| 2 |  | 492 000 Других условий нет |
| 3 |  | 419 000 Других условий нет |
| 4 | 665 000 Других условий нет | 668 700 Других условий нет |

Решили:

- На основании п.74  Параграф  4 Уведомить победителя, направить и заключить договор в срок до 5 календарных дней:

- Лот № 1 «Аппарат лазерный физиотерапевтический (2 лазерных канала,частота 10 000 Гц) с 2 излучающими головками» в количестве 1 (один) на сумму: 568  000 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын с  Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

Лот №2 «Портативный одноканальный физиотерапевтический аппарат» в количестве 1 (один) на сумму сумму 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) тенге 00 тиын с  Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

-Лот №3 «Концентратор кислорода с выходом для ингаляций» в количестве 1 (один) на сумму 419 000 (четыреста девятнадцать тысяч) тенге 00 тиын с  Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

- Лот №4 «Электрокардиограф 3/6/12 канальный»  в количестве 1 (один) на сумму 665 000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын ТОО «Remeda», г.Караганда, пр. Бухар-Жырау 75 Г, оф.202

Председатель тендерной  комиссии :	                                Килибаева Н.А.

Члены 	                                                                               Ахметжанова А.Т.

Дайрова З.С.

Секретарь 				 		                   Тасболатов Д.И.