Протокол об итогах тендера по государственным закупкам медицинских товаров №1

г.Семей										29.09.2021 г.

Организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Поликлиника № 4 города Семей»УЗ ВКО провел закупки медицинских техники способом тендера:

- Лот № 1 «Комплекс озоно-ультразвуковой оториноларингологический»  в количестве 1  (одна) штука  на сумму 2 185 000 (Два миллиона сто восемьдесят пять тысяч) тенге;

- Лот №2 «Аппарат электрохирургический высокочастотный» в количестве 1 (одна) штука на сумму 1 625 000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) тенге;

-Лот №3 «Коагулометр в комплекте» в количестве 1 (одна) штука на сумму 1 475 000 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) тенге ;

- Лот №4 «Полуавтоматический биохимический анализатор  в комплекте» в количестве 1 (одна) штука на сумму 2 210 000 (два миллиона двести десять тысяч) тенге

Сумма, выделенная для закупки 7 495 000,00 (семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч) тенге. Обоснование применения данного способа: приказ директора                                                                                                                                                          КГП на ПХВ «Поликлиника №4 г.Семей» УЗ ВКО об осуществлении государственных закупок способом тендера № 25 от 07 сентября 2021 года.

Тендерная комиссия в составе: Председатель комиссии: Килибаева Н.А.,-.зам. гл.врача.  Члены комиссии Ахметжанова А.Т.- заведующая ВОП. Дайрова З.С.- старшая медсестра секретарь: Тасболатов Д.И.- бухгалтер по Гос.закупу, подвела итоги государственных закупок.

Тендерные заявки предоставили:

1.Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | 07.05.2009г. 10100534307733 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | Документ сформирован порталом электронного правительства | копия | 5,6 |
| 2 | Устав юридического лица | 28.09.2012г. №2033-1917-27 | Устав | Участник товарищества Изатуллаева Н.С. | копия | 7-14 |
| 3 | Уведомление о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | 01.04.2021 №KZ54UCA00018178 | По оптовой реализации изделий медицинского назначения | Электронная подпись Управление здравоохранения ВКО | копия | 15,16 |
| 4 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | 01.04.2021 KZ54UCA00018178 | По оптовой реализации изделий медицинского назначения | Электронная подпись Управление здравоохранения ВКО | копия | 17,18 |
| 5 | Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности , учет по которым ведется в органах государственных доходов | 03.09.2021 № 10100529221806 | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности , учет по которым ведется в органах государственных доходов | РГУ Управление государственных доходов по г. Семей Департамента государственных доходов по ВКО Комитета государственных доходов МФ РК | Оригинал | 19-30 |
| 6 | Сведения о квалификации приложение №5 | 28.09.2021 б/н | Сведения о продаже аналогичных товаров | Директор ТОО Диаком-Химтэко Боровиков А.Ю.. | оригинал | 31,32 |
| 7 | Таблицы цен Поставщика, по приложению №6 (лот 2-4) | 28.09.2021 б/н | Таблица цен | Директор ТОО Диаком-Химтэко Боровиков А.Ю. | оригинал | 33-38 |
| 8 | Платежное поручение | 24.09.2021 № 1224 | Платежное поручение о внесении гарантийного обеспечения тендерной заявки | Директор ТОО «Диаком-Химтэко» Боровиков А.Ю. | оригинал | Приложено отдельно |
| 9 | Заключение по результатам профилактического контроля и надзора | 12.04.2021. №115 | Заключение по результатам профилактического контроля и надзора | Главный специалист Куркумбаева Ж.Ж | копия | 39,40 |
| 10 | Письмо о соответствии квалификационным требованиям глава 3 | 24.09.2021 №65/4 | Письмо подтверждающее соответствии квалификационным требованиям главы 3 | Директор ТОО Диаком-Химтэко, Боровиков А.Ю. | оригинал | 41,42 |
| 11 | Гарантийное письмо по Главе 4 | 28.09.2021 №65/5 | Гарантийное письмо по Главе 4 | Директор ТОО Диаком-Химтэко, Боровиков А.Ю. | оригинал | 43,44 |
| 12 | Приказ | №7 от 29.01.2016г. | Приказ о назначении директора | Изатуллаева Н.С. | копия | 45,46 |

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 2 | «Аппарат электрохирургический высокочастотный» | Наименование параметра Наличие функции или величина параметра Функциональное назначение оборудования Аппарат может быть использован для рассечения и коагуляции биологической ткани. Аппарат должен позволять производить: монополярное резание без гемостаза; монополярное резание с гемостазом; монополярную контактную коагуляцию; монополярную бесконтактную коагуляцию; биполярную коагуляцию; биполярную коагуляцию с автоматическим выключением Регистрационное удостоверение Аппарат должен быть зарегистрирован как медицинская техника в РК Максимальная номинальная выходная мощность аппарата, не менее 90 Вт Вес блока управления, не более 4,5 кг Количество монополярных режимов, не менее: Шести Монополярный режим резания № 1 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Монополярное резание без гемостаза Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 900 В Монополярный режим резания № 2 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Монополярное резание с гемостазом Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 1500 В Монополярный режим резания № 3 наличие Клинический эффект Монополярное резание с гемостазом, гемостаз более выраженный, чем в режиме монополярного резания № 2 Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 3500 В Монополярный режим коагуляции № 4 наличие Клинический эффект Монополярная контактная коагуляция Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 600 В Монополярный режим коагуляции № 5 наличие Клинический эффект Монополярная бесконтактная коагуляция Номинальная выходная мощность режима не менее 40 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p) не менее 4000 В Монополярный режим коагуляции № 6 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Монополярная бесконтактная коагуляция с менее выраженным искрением, чем в режиме монополярной коагуляции № 5 Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 3500 В Количество биполярных режимов, не менее Двух Биполярный режим № 1 наличие Клинический эффект Биполярная коагуляция Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 600 В Биполярный режим № 2 наличие Клинический эффект Биполярная коагуляция с автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции Выключение подачи высокочастотного тока при завершении коагуляции. Автоматическое Номинальная выходная мощность режима, не менее 90 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 600 В Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: Выбор режимов и регулировка выходной мощности При помощи кнопок Установка выходной мощности для каждого режима Индивидуальная Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов Цифровая в ваттах Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей Наличие Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее Одного Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее Одного Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления, не менее Двух Способы активации монополярного рабочего выхода Двухклавишная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления Способы активации биполярного рабочего выхода Одноклавишная педаль, двухклавишная педаль Расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов На верхней панели корпуса блока управления Названия режимов На русском языке рядом с каждой кнопкой включения режима Требования безопасности: Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Аппарат должен относится к классу II (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Аппарат должен относится к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора Выходные разъемы блока управления Должны иметь защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке Тип нейтрального электрода Аппарат должен позволять работать с односекционным и двухсекционным (разделенным) нейтральным электродом Индикация исправности цепи нейтрального электрода Световая и звуковая Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента Световая и звуковая Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора Наличие Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам Требования к монополярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Диаметр штекера 4 мм ± 5% Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала. Требования к монополярным инструментам для коагуляции (шарик): Рабочие кончики электродов для контактной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к биполярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к держателям монополярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее 3 м Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов 4 мм ± 5% Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля Эластичный кабельный вывод Требования к держателям биполярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее 3 м Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля Эластичный кабельный вывод Требования к многоразовым нейтральным электродам: Эластичный пластинчатый нейтральный электрод Из токопроводящей резины Площадь нейтрального электрода, не менее 216 см.кв. Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: Длина кабеля, не менее 3 м Метод санитарной обработки Дезинфекция Требования к педальным переключателям режимов: Классификация по степени защиты от вредного проникновения воды Не хуже IP X7 (защита от воздействия воды при временном погружении) Классификация по опасности воспламенения от педали Педаль с защитой от воспламенения, категория AP Длина кабеля Не менее 3 м Комплектация: ВЧ электрохирургический блок Наличие - 1 шт Педаль двухклавишная Наличие - 1 шт Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 216 см кв. ± 5% Наличие - 1 шт Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, вертикального исполнения (25 шт/упак.) Наличие - 1 упак Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, горизонтального исполнения (25 шт/упак.) Наличие - 1 упак Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5% Наличие - 1 шт Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек" (длина кабеля 2,7 м ± 5%) Наличие - 1 шт Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м ± 5% Наличие - 1 шт Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, рабочая длина 40 мм ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 37 мм ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 2 мм ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент для ЛОР практики, электрод-игла, 0,2 мм ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент для ЛОР практики, электрод-петля (3 х 0,2 мм) ± 5% Наличие - 1 шт Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 2мм ± 5%, удлиненный стержень Наличие - 1 шт Электрод для коагуляции "методом касания", "евростандарт" Наличие - 1 шт Электрод для коагуляции "методом пункции", "евростандарт" Наличие - 1 шт Пинцет байонетный прямой антипригарный, длина 210 мм ± 5%, размер площадки (6 х 1 мм) ± 5%, "евростандарт" Наличие - 1 шт |
| 3 | «Коагулометр в комплекте» | № п/п Критерии Описание 1 Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) Коагулометр в комплекте 2 Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) Не является средством измерения 3 Требования к комплектации № п/п Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО Требуемое количество (с указанием единицы измерения) Основные комплектующие 1 Коагулометр Количество каналов для регистрации сгустка: не менее 4. Материал для исследования: Цитратная плазма крови /цельная кровь. На анализ образца не влияют такие факторы как гемолиз, лимфа, мутность и т.д. Открытая система для реагентов. Принцип детекции сгустка: Электромеханический. Минимальный объём реакционной смеси в кювете для измерения: не более 0,15мл. Старт измерения времени коагуляции: Автоматический /мануальный. Не менее 4 встроенных таймера со звуковым сигналом по окончанию реакции. STAT анализ по не менее 4 параметрам (PT, APTT, TT и FIB) одновременно. Температура термоблока: не более 37С ± 0,5С. Точность анализа: не хуже ±3%. Стабильность каналов: не хуже ±3%. Воспроизводимость: не хуже ±3%. Линейность не менее: ≥0.99. Точность температуры: не хуже ±3%. Не менее 12 определяемых параметров: PT (протромбиновое время), APTT (АЧТВ), FIB (фибриноген), TT (тромбиновое время), FACTORS II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII (факторы свертывания). Хранение калибровочных кривых: Хранение не менее 18 калибровочных кривых в памяти анализатора (по не менее 5 точкам). Форма выдачи результата: В %, мг/дл, г/л. Возможность перепрограммирования тестовых протоколов. Число гнёзд инкубационного блока для образцов: не менее 16. Число гнёзд блока для реагентов: Не менее 5 (подогреваемых) Не менее 2 (неподогреваемых). Возможность Stat анализа. Устройство для перемешивания: Шарик. Названия нанесены на кнопки встроенной клавиатуры. Интерфейс: RS-232. Размеры: не более 140(В)х320(Ш)х360(Г). Вес: не более 4 кг. Встроенный ЖК дисплей. Принтер встроенный. В комплекте стартовый набор реагентов 1 шт. Дополнительные комплектующие 2 Автоматическая пипетка Автоматическая пипетка с переменным объёмом не менее 20-200 1 шт. 3 Дозатор для шариков Дозатор для шариков 1 шт. 4 Кабель питания Кабель питания 1 шт. 5 Кабель интерфейсный Кабель RS-232 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 6 Шарики для фиксации времени образования сгустка Шарики для фиксации времени образования сгустка 1 уп. 7 Реакционные кюветы Кюветы реакционные 1 уп. 8 Предохранители Предохранители 2 шт. 9 Бумага для принтера Бумага для принтера не менее 57 мм 1 шт. 4 Требования к условиям эксплуатации Рабочая температура: 10С – 30С Влажность: <80% Атмосферное давление: 70kPa – 106kPa Рабочий вольтаж: AC220V±10% Частота: 50Hz±10% 5 Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP пункт назначения 6 Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком |
| 4 | «Полуавтоматический биохимический анализатор в комплекте» | Данный прибор является инструментом нового поколения в классе полуавтоматических анализаторов, так как это единственный в своем роде фотометр, специально оптимизированный для нужд биохимии и турбидиметрии, оснащенный источником света на основе LED (светодиодов). Такой источник света не только потребляет мало энергии, но и работает практически неограниченно долго. Добавляя сюда такие прочие достоинства, как модернизированные долговечные светофильтры, надежная механика, дружественный интерфейс, удобное и простое программное обеспечение, возможность передачи и сохранения информации через USB-выход и наличие аккумулятора, одновременно исполняющего роль источника бесперебойного питания, мы получаем удобный и экономичный вариант для любых лабораторий как стационарных, так и передвижных. • использует современную LED технологию, благодаря которой анализатор потребляет значительно меньше электроэнергии в отличие от анализаторов с галогеновыми лампами. • Имеет влагоустойчивые, механически стойкие фильтры (HCF), увеличивающие срок эксплуатации анализатора в несколько раз. • Наличие встроенных вспомогательных батарей, благодаря которым возможно использование анализатора во время сбоев электроэнергии в сети пользователя. (опция) • Передовой эргономичный дизайн: оборудован сенсорной клавишей для проведения аспирации образца, что позволяет быстро и удобно работать персоналу. • Дружественный пользовательский интерфейс на русском языке. • Развернутая тест-панель, возможности сохранения до 150 методик, и до 2000 результатов исследований, проведение контроля качества. Методы измерений: по конечной точке, кинетический, дифференциальный режим, фиксированное время, абсорбция. • USB-порт позволяет осуществлять передачу информации (графики, результаты) на персональный компьютер пользователя Выполняемые тесты: • α-Амилаза (прямой субстрат) • Альбумин (Микроальбумин) • α-Амилаза (EPS) • Анти-Стрептолизин О (АСО) • α-Амилаза панкреатическая • Антитромбин III • Аланинаминотрансфераза (ALT/GPT) • α1-Кислый Гликопротеин • Альбумин • α1-Микроглобулин • Щелочная фосфатаза (ALP)-AMP • Аполипопротеин А-I (АПО-АI) • Щелочная фосфатаза (ALP)-DEA • Аполипопротеин B (АПО-B) • Аспартатаминотрансфераза (AST/GOT) • β2-Микроглобулин • Билирубин (прямой) • Компонент комплемента С3 • Билирубин (общий) • Компонент комплемента С4 • Кальций • С-Реактивный белок (СРБ) • Углекислота (CO2) • Высокочувствительный СРБ (СРБ-вч) • Холестерин • Фруктозамин • Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) • Ферритин • Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) • Иммуноглобулин А (Ig A) • Холинестераза (CHE) • Иммуноглобулин G (Ig G) • Креатинкиназа КФК (CK) • Иммуноглобулин M (Ig M) • Креатинкиназа КФК-МВ (CK-MB) • Преальбумин • Креатинин • Ревматоидный Фактор (РФ) • β-Глутамилтрансфераза (ГГТ) • Трансферрин • Глюкоза • Аденозиндезаминаза (ADA) • Железо-Феррозин • Холинэстераза • Железо-Хромазурол • α 2-Микроглобулин • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) • Фибриноген • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - IFCC • Мочевая кислота • Липаза • Цитрат • Магний • Фруктоза • Фосфор • ЖЖС • Белок (Общий) • Цинк • Белок в моче и СМЖ • Общие Желчные Кислоты • Триглицериды • Мочевая кислота • Мочевина (Urea/BUN)-УФ • Цитрат Технические характеристики • Диапазон измерений 0 – 3,0 А на всех длинах волн; • Длины волн: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм плюс две свободные позиции для дополнительных светофильтров и один референтный фильтр; • Источник света: светодиоды LED; • Установки: монохроматическая, бихроматическая; • Система Пельтье ( от 250 до 40оС); • Проточная система со встроенным перистальтическим насосом; • Насос на шаговом двигателе; • Объем дозирования пробы от 100 мкл до 5 мл; • Автоматическая регулировка объема пробы; • Автоматическая регулировка позиционирования пробы; • Проточная кювета на 18 мкл; • Заменяемые кюветы, макро- и микрокюветы; • Пробирки 12 мм; • Термопринтер; • Экран: графический ЖК экран 320х240 пик; • Клавиатура: сенсорные мембраны; • Методы вычисления: Абсорбция; Конечная точка; Кинетический; Дифференциальный режим; Фиксированное время; Пропорциональный (рациометрический); • Калибровка: Калибровочный фактор; Калибратор; Калибровочная кривая; • Программирование до 150 методик; • Таблица единиц: до 50 единиц измерения, максимально 8 печатных знаков; • Персонализация прибора; • Управляемые настройки экрана и принтера; • Контроль качества последних 31-го сохраненных результатов; • Программное обеспечение на 13 языках; • Электронная база данных на 2000 результатов анализов пациентов; • Кинетический анализ • Обсчет скорости реакции методом линейной регрессии; 31 измерение абсорбции в течение запрограммированного периода времени; • Контроль качества- 2 уровня контроля на тест; • Контрольная диаграмма Леви – Дженнингса; • Правила Вестгарда; • Напряжение: 100-240 В; • Частота: 50/60 Гц; • Максимальная мощность: 30 Вт; • Температура: 10-35 оС; • Максимальная относительная влажность: 75%; • Максимальная высота: до 2-х тысяч метров; • Аккумулятор (опция); • Размеры: 420х350х216; • Вес: 4 кг |

Сведения о сумме лотов из таблиц цен, предоставленных потенциальными поставщиками:

| № лота | Диаком Химтэко г.Семей |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 | 1 620 000 |
| 3 | 1 470 000 |
| 4 | 2 200 000 |

Квалификационным требованиям соответствуют потенциальные

- По лоту №2,3, 4 Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

| № лота | Диаком Химтэко г.Семей |
| --- | --- |
| 2 | 1 620 000 Других условий нет |
| 3 | 1 470 000 Других условий нет |
| 4 | 2 200 000 Других условий нет |

Закуп по лотам №1 не состоялся в связи с отсутствием тендерных заявок

Решили:

- На основании п.74  Параграф  4 Уведомить победителя, направить и заключить договор в срок до 5 календарных дней:

- Лот №2 «Аппарат электрохирургический высокочастотный» в количестве 1 (одна) штука        на сумму 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) тенге   с  Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

- Лот №3 «Коагулометр в комплекте» в количестве 1 (одна) штука на сумму 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) тенге с  Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

-Лот №4 «Полуавтоматический биохимический анализатор  в комплекте» в количестве 1 (одна) штука на сумму 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) тенге с  Диаком Химтэко г.Семей, ул.Переулок Международный, 1/1

Председатель тендерной  комиссии :	                                Килибаева Н.А.

Члены 	                                                                               Ахметжанова А.Т.

Дайрова З.С.

Секретарь 				 		                   Тасболатов Д.И.